试具C  直径2.5MM探棒   IP30防护等级

基本简介：

1、根据GB/T4208-2008、IEC61032:1997、IEC60529:2001及UL等相应条款制作而成。

2、C类试验探棒（C类试验针）是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。

技术参数：

1、探棒长度：100mm
2、探棒直径：2.5mm
3、档球直径：35mm
4、手柄直径：10mm
5、手柄长度：100mm

6. 带推力可选
7、根据IEC61032图3(Test probe C) 、GB/T4208-2008表6（第一位特征数字3）。

试具D   IP40防护等级

基本简介：

1、根据GB/T4208-2008、IEC61032:1997、IEC60529:2001及UL等相应条款制作而成。
2、D类试验探棒（D类试验针）是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。
技术参数：

1、探棒长度：100mm
2、探棒直径：1mm
3、档球直径：35mm
4、手柄直径：10mm
5、手柄长度：100mm
6、根据IEC61032图4(Test probe D) 、GB/T4208-2008表6（第一位特征数字4/5/6）。

7. 带推力可选

图跟试具C相似，只是探棒直径不同（1MM）

试验钢球探棒

1.探球直径：12.5 mm

2.作用：直径12.5mm的球形物体试具施加一定的力不得完全进入壳内，证明安全

3.有带推力可选

带推力图片

试具B    IP20防护等级   标准试验指

基本简介：

1、根据GB4706.1-2005、GB2099.1-2008及相关IEC61032、UL等相应条款制作而成。

2、试验弯指是进行家用和类似用途电器防触电保护试验的必备器具。

技术参数：

1、弯指直径：12 mm
2、弯指长度：80mm（三节总长度）
3、挡板直径：50mm
4、挡板长度：100mm
5、参考标准：GB4706.1-2005第8.1.1条、IEC61032：1997 图2

试具B

试具B

试具A    试具A探针

满足标准  GB/T4208   IEC60529

探球直径：50mm

挡板直径：45mm

挡板厚度：4mm

手柄直径：10mm

手柄长度：100mm

推力标准要求30N ，可以做成50N的。

（目前暂无带推力图片，以下是无推力图片）